采 购 需 求

（以下采购需求部分由采购人：旌德县旌德县三溪镇中心卫生院提供并负责解释，联系方式见询价公告）

（一）项目介绍：

本项目为旌德县三溪镇中心卫生院血液细胞分析仪设备采购(第二次）

资金来源：一般公共预算资金

采购预算：16万元（投标报价不得高于最高限价）

（二）货物或服务需求一览表及主要指标参数要求：

旌德县三溪镇卫生院血液细胞分析仪设备采购，详见下表：

| 单位名称 | 血液细胞分析仪 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 配备 | 金额 | 容量 | 检测速度 |
|  | 数量 | （万元） |  |  |
| 旌德县三溪镇中心卫生院 | 1 | 16 | ≥40个样本 | ≥60个样本/小时 |

- ★工作原理：半导体激光二次加速流式细胞技术和细胞恒温特异性染色技术实现白细胞五分类，双向立体后旋流阻抗法检测RBC/PLT；

- 报告参数：WBC、Neu%、Lym%、Mon%、Eos%、Bas%、Neu#、Lym#、Mon#、Eos#、Bas#、RBC、HGB、HCT、MCV、MCH、MCHC、RDW-CV、RDW-SD、PLT、MPV、PDW、PCT；散点图≤1个，直方图≤3个；

- 研究性参数：ALY%*、ALY#*、LIC%*、LIC#*；

- 检测速度：≥60个样本/小时；

- 检测通道：白细胞DIFF（分类）通道和BASO(嗜碱性粒细胞)检测通道；

- ★用血量：静脉全血≤20ul，预稀释血≤20ul；

- ★检测功能：可进行网织红细胞参数设置；

- 进样模式：全自动进样、封闭穿刺进样、预稀释进样；

- 进样器容量：≥40个样本；

- 稀释器：内置稀释器，无需手工加注稀释液，避免手工误差，方便操作和规范操作流程；

- ★急诊样本封闭穿刺进样：配备单管封闭穿刺进样，为避免生物传染性危险，样本针可穿刺真空采血管，无需手工开盖，便于急诊样本的优先检测（提供单管穿刺进样图片）；

- 报警功能：具备未成熟细胞、异型/异常淋巴细胞的报警提示信息，有助于发现早期白血病；

- 软件：具有与仪器配套的原厂中文数据管理软件

- 样本条码：可选配内置条码扫描仪或手持条码扫描仪

- “防抵死”加样针：加样针底部侧方开孔，避免样本量过少时，加样针抵达试管底部，导致吸样量不准带来的错误结果；

- 配套系统：提供仪器原厂生产的配套试剂、质控品和校准物，保证检测系统的可靠性和准确性（提供配套试剂、质控品、校准物注册资质）；

- ★溯源性：原厂生产的校准物计量学溯源性满足ISO 17511 计量学溯源性要求（提供证明文件）；

- ★检测结果重复性：

- WBC≤1.6%

- RBC≤1.2%

- HGB≤1.2%

- PLT≤2.0%

- MCV≤0.5%，提供检测报告复印件；

- 线性范围：

- WBC：0-100x109g/L

- RBC:0-8 x 1012g/L

- HGB:0-250g/L

- PLT:0-1000x109g/L

- 质控方式：≥4种质控方式；

- 操作语言：全中文软件；

- 排堵功能：具备高压灼烧、正冲、反冲、浸泡等多种排堵方式；

- 维护保养：具备自动休眠功能，可根据用户情况设定自动维护保养程序；

- 工作环境：温度15°C-30°C；湿度 30-85%；

- 电源要求：100-240V~，50/60Hz；

- 标准配置：分析仪主机（含自动进样器、单管穿刺进样器）、计算机（含液晶显示器）；

- 质保期：免费质保期1年；

- 售后：生产厂家须有经安徽省工商行政部门许可的直属分支机构（提供分公司营业执照）；

- ★生产厂家具有血液分析标准化实验室的CNAS认可证书，确保血液分析系统的溯源有效性和检测质量；

- 投标系列产品通过FDA认证；

（三）供应商资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

2、具备独立法人资格，合法有效的营业执照；

3、供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为中标候选供应商，不得确定为中标供应商：

（1）供应商被人民法院列入失信被执行人的；

（2）供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；

（3）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

（4）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

4、本次招标不接受联合体投标；

5、以上所投全部产品，必须提供医疗器械注册证或注册备案证明；

6、投标人为供货商必须提供医疗器械经营许可证，属于生产商的必须提供医疗器械生产许可证。

（四）供应商必须提交的证明文件：

1、营业执照副本；（扫描件并加盖供应商电子签章）

2、法定代表人授权书；（按规定格式）

3、采购需求中要求提供的其他证明文件。

4、医疗器械经营许可证

（五）合同主要条款：

1、付款方式：合同签订后，项目安装、调试完成且验收合格付合同总价款的95%；余款待质保期满后一次性付清（无息），凭有效发票结算。

2、履约保证金：中标人在正式签订合同前须向采购人交纳履约保证金，金额为中标价的5%，货到安装，项目完成并经检测验收合格后无息退还。

3、合同争议处理：采购合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商解决不成的，提交旌德县人民法院诉讼。

（六）运输、安装、调试：由中标人承担，最终通过用户及有关部门验收交付使用。

（七）商检、计量、检测、验收费用：由中标人承担并包含在投标总价中。

（八）交货地点：采购人指定地点。

（九）交货及提供服务时间要求：合同签订后30天（日历天）内完成供货（送货上门）、施工安装、检测验收合格后交付使用。

（十）验收：采购人根据采购需求中技术要求进行验收。

（十一）服务：

具有完善的售后服务保证体系，必须提供终身售后服务支持，自验收合格正常使用日起，供方提供免费质保期为1年。

（十二）其他要求：

1、本合同采用总价包干的方式。包含设备及设备的运输、就位、安装及安装过程中所发生的的一切费用、调试等完整报价。该投标总价不随政策调整而变化，并为结算的依据，中标的投标总价除双方同意外结算时不因任何因素的变化而调整。

2、本次设备采购、安装工程，供货方不得部分转让或全部转让其应履行的合同项下的义务，如转包分包，使用方有权解除与供货方的合同。

## 3、本次采购，不得为已抵押或质压物，否则，一切后果由供货方负责。